| Кровать функциональная DHC с принадлежностями FF-2 |  |
| --- | --- |

Шанхай Пауэр Флауэр Медикал Эквипмент Ко. Лтд.

(производства Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко. Лтд.)

КНР

Назначение изделия

Кровать функциональная медицинская с механическим приводом - практичная, привлекательного внешнего вида, проста и удобна в обращении. Подходит для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а также для ухода за больными в домашних условиях.

Принцип конструкции

|  | Кровать функциональная DHC с принадлежностями FF-2 с функцией переворачивания пациента. Основание изделия изготовлено из прочного стального сплава и покрыто стойкой эпоксидной краской. Ножки оборудованы колесами с функцией стояночного тормоза. Ложе имеет три секции, выполнено из металлических ламелей. Кровать оснащена: - механическим приводом для регулировки угла наклона спинной секции - механическим приводом для регулировки угла наклона секции для голени - функцией переворачивания пациента - выдвижным туалетным устройством. |
| --- | --- |

Торцы кровати (изголовье и изножье) выполнены из ламинированного ДСП, имитирующего натуральную древесину. Боковые ограждения металлические, легко складываются, что обеспечивает быстрый доступ к больному.

За счет деревянных спинок кровать хорошо смотрится в любом домашнем интерьере

Функция переворачивания пациента - С помощью вращения специального винтового рычага поднимаются сегменты спинной и тазобедренных секций и можно переворачивать пациента без особых усилий. Переворачивание рекомендуется проводить во избежание возникновения нарушения кровообращения и пролежней, а также для облегчения ухода и мытья пациента.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание механических поломок ЗАПРЕЩЕНО использование функции переворачивания пациента при поднятой спинной секции кровати.

При регулировании угла наклона спинной секции – сегменты спинной и тазобедренных секций должны быть опущены.

Несоблюдение вышеназванных условий ведет к аннулированию гарантийных обязательств Производителя.

Технические характеристики

Ложе кровати состоит из трех секций: Спинная секция, тазобедренная секция и секция голени. Спинная и тазобедренные секции состоят из двух сегментов (функция переворачивания пациента).

|  | Габаритные размеры кровати, см (длина*ширина*высота) – 208*101,5*101 Размер ложа кровати, см (длина*ширина*высота) – 197,5*90*53 Размер спинной секции, см: длина 68, ширина (два сегмента) 38+38; max угол наклона +73° Размер тазобедренной секции, см: длина 54, ширина (два сегмента) 38+38; фиксированная Max угол наклона сегментов спинной и тазобедренной секций (функция переворачивания) +30° Размер отверстия туалетного устройства, см: длина 38, ширина 25,5 Размер секции голени, см: длина 32,5, ширина 43,5; max угол наклона -45° (вниз), +23° (вверх). Размер опоры для стоп, см: длина 24,5, ширина 43,5; колеса 4шт, диаметр 5. Масса кровати, кг – 100 Максимальная грузоподъемность, кг – 200 Колеса самоориентирующиеся, с индивидуальном тормозом, 4шт, диаметр 12,5см |
| --- | --- |

Описание

| Дуга для подтягивания Стойка инфузионная Торцевая спинка изголовья Рама ложа матрасного основания Рама кровати Туалетное судно Колесо (4шт) Колесо опоры для стоп (4шт) |  | Спинная секция ложемента (регулируемая) Боковое ограждение Тазобедренная секция ложемента (фиксированная) Секция голени ложемента (регулируемая) Торцевая спинка изножья Сегменты спинной секции – регулируемые (функция переворачивания) Сегменты тазобедренной секции – регулируемые (функция переворачивания) Отверстие туалетного устройства |
| --- | --- | --- |

Сборка

Перед использованием необходимо произвести осмотр кровати на наличие видимых дефектов и неисправностей.                   В случае обнаружения дефектов и неисправностей немедленно обратитесь в ближайший сервисный центр.

|  | Порядок сборки: 1. Прикрутите ножные опоры болтами к раме кровати. 2. В ножные опоры установите несущие части колёс. 3. Соедините приводы для регулировки секций. 4. Установите торцевые спинки кровати (изголовье и изножье) – спинки быстросъемные, закреплены на кровати и снимаются с нее без использования инструмента (надежно фиксируются крючками). 5. Прикрепите боковые ограждения болтами. 6. Установите туалетное устройство – судно, рычаг и т.д. 7. Поместите матрас на ложе кровати. |
| --- | --- |

8. Установите дугу для подтягивания, инфузионную стойку и, при необходимости, надкроватный столик.

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов. Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки. Прочистите и продезинфицируйте кровать перед первым использованием.

|  | В головной части матрасного основания (по краям кровати) расположены отверстия для установки дуги для подтягивания и инфузионной стойки. | Надкроватный столик крепится на боковые ограждения при помощи специальных металлических фиксаторов. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Боковые ограждения

|  | Боковые ограждения служат барьером для предотвращения падения Пользователя с кровати и, по мере необходимости, поднимаются и опускаются. Боковые ограждения кровати съемные, складные, изготовлены из алюминия, состоят из: рамы, поперечных раме кровати алюминиевых стоек и верхней планки (по́ручня), на которой расположен курок-фиксатор положения ограждений (два положения: верхнее и нижнее). Чтобы поднять поручень, нажмите на курок-фиксатор и поднимайте поручень вверх до конечного положения (заблокируется автоматически). Для того чтобы опустить поручень, нажмите на курок-фиксатор повторно для возвращения его в первоначальное положение. |
| --- | --- |

Регулировки

|  | Для создания максимально комфортных условий на время сна и бодрствования Пользователя можно регулировать положение секций кровати при помощи винтового (червячного) привода. Регулировка угла наклона спинной секции и секции голени (Положение «Кардио-кресло») Кровать, оснащенная механическим приводом (в изножье кровати): - для регулировки угла наклона секции для голени - для регулировки угла наклона спинной секции с фиксацией в любой позиции, легко превращается в удобное кресло. При таком положении ложа боковые ограждения будут выполнять функцию подлокотников, как в обычном кресле. Функция переворачивания пациента С помощью вращения специального винтового рычага поднимаются сегменты спинной и тазобедренных секций и можно переворачивать пациента без особых усилий. |
| --- | --- |

Туалетное устройство

|  | В центре ложа имеется отверстие для туалетного устройства. Туалетное устройство механическое: судно устанавливается на рельсы и выдвигается с помощью рычага. При нажатии рычага в середине ложа к отверстию подается полка с судном. Само ложе и матрас оборудованы крышкой и мягкой заглушкой. |
| --- | --- |

Комплект поставки

|  | Кровать – 1шт Матрас секционный + специальная заглушка для отверстия с туалетным устройством – 1шт Дуга для подтягивания – 1шт Стойка инфузионная, с крючками и регулировкой по высоте – 1шт Туалетное судно из пластика – 1шт Столик надкроватный (из ЛДСП) – 1шт |
| --- | --- |

Техника безопасности

1. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.

2. При пользовании поручнем надежно его закрепите.

3. Прекратить эксплуатацию, если возникнут необычные звуки в процессе работы.

4. Если пациент остается без наблюдения, во избежание падения, установите оба поручня и приведите кровать в горизонтальное положение.

5. Колеса кровати должны быть заблокированы, если нет необходимости перевозить ее куда-то.

Транспортировка и хранение

1. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

2. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

3. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения.

2. Гарантийные обязательства действуют только в случае использования изделия в рекомендованных условиях и по назначению.

3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.

4. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.